XB-PTC140M                               ---分体式液位变送器

±0.25、±0.5%F.S

- 可做成OEM

- 分体式结构

- 传感器直径仅为Ø24

- 扩散硅充油芯体

- 多种压力量程和信号输出

- 无极性二线制电流输出

- 可进行零位、满度牵移

- 本安、隔爆、CE认证

产品说明

XB-PTC140M系列液位变送器是一款高可靠、高稳定性、高精度、小体积、分体式液位变送器。广泛用于小直径管道内和储液罐液内液位高度的检测。如水、油、轻度腐蚀性液体。

该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构，充油压力芯体选用国际著名品牌，专用放大和V/I变送器转换电路，能方便的对其零点和满程进行校准，并且可以对零位和量程进行外部程控调节。

可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆。

通过本安认证，防爆认证和CE认证。

二线制环流输出引线无极性；三线制电压输出型为交直流两用。

技术参数

| 常规 | 数 值 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力量程 | 在0~1……200mH2O之间的一切压力范围 |  |  | 1mH2O≈9.81kPa |
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 |  |  |  |
| 破坏压力 | 3倍额定压力 |  |  |  |
| 精 度 | ±0.25%F.S，±0.5%F.S |  |  |  |
| 稳 定 性 | 典型值0.1%F.S, 最大值：0.2%F.S |  |  |  |
| 使用温度 | －40℃~85℃ (可定制 －40℃~125℃ ) |  |  |  |
| 补偿温度 | －10℃~70℃ (可定制全温区补偿产品) |  |  |  |
| 介质兼容性 | 与1Cr18Ni9Ti和316L相兼容的所有腐蚀性介质 |  |  |  |
| 电器性能 | 二线制 | 三线制 |  |  |
| 输出信号 | 4~20mA | 0/1~5Vdc | 0~10Vdc |  |
| 供电电源 | 10~30Vdc | 6~24Vdc/ac | 11~30Vdc/ac | Vdc/ac意为交直流两用 |
| 负载电阻 | (U-10)/0.02(Ω) | ＞100kΩ |  |  |
| 绝 缘 | ＞100M Ω@50V |  |  |  |
| 电器强度 | 500V@60 second |  |  |  |
| 振动/冲击 | 10g/5~2000Hz, axes X/Y/Z20g sine 11ms |  |  |  |
| 电器连接 | 防水固线套+两级矩型圈+密封圈+密封胶+灌胶等五级密封，防护IP68 |  |  |  |
| 压力接口 | 投入式，变送盒井口连接尺寸M27×1.5 |  |  |  |
| 响应时间 | 10ms |  |  |  |
| 压力形式 | 表压G， |  |  |  |
| 认证项目 | 本安防爆型、隔离防爆型、欧盟电器安全标准CE |  |  |  |
| 电磁兼容性 | 电磁放射：EN50081-1/-2；电磁灵敏度：EN50082-2 |  |  |  |